附件10

2023年全区乡镇生活饮用水集中式供水

水质在线监测设备随机抽查计划

一、监督检查对象

抽查辖区10%的乡镇生活饮用水集中式供水水质在线监测设备，抽查的设备应当为部署在不同乡镇的水质在线监测设备。

二、监督检查内容

（一）监管机构情况。

所在县负责水质在线监测项目的具体实施单位基本情况。是否制定监管规章制度与监管频率；是否有比对工作流程；是否安排具体监管负责人。是否委托第三方机构对项目进行监管，核查数据是否准确。

（二）设备管理情况。

1.设备数量和布局。在线监测设备的数量和布局是否满足当地实际需求，安装位置是否合理。

2.设备技术性能。在线监测设备的技术性能、精度、稳定性等指标是否达到国家相关规定要求；是否有计量认证书或有资质的机构出具的检测报告。

（三）设备监测数据管理情况。

1.数据上传。是否有专人负责数据上传工作；设备数据是否能及时传输到县、市、自治区等平台；上传数据与监测数据是否一致；是否能保证每15分钟更新数据并上传；是否能保证每日至少进行一次数据校验。

2.数据监管。监管人员是否能查看监测数据；数据出现异常是否能即时报警，是否制定紧急处理预案；是否能查询12个月以上历史数据；是否能按照规定时限对监测数据进行提交、备份、管理和分析。

（四）设备运行维护情况。

1.运维服务。设备制造商名称、中标公司名称、提供运维服务的机构名称；运维人员平均每人维护设备台数、定期维护与填写维护记录情况；是否经过专门技术培训；是否熟练掌握设备操作，包含设备调试、比对试验、数据调出等。

2.设备运行。设备维护频率；是否能在设备报警后6个小时内排除故障；是否有设备管理、维护、比对、校验、维修等记录；是否全面采用可远程管理的技术手段；是否每月对每台设备开展一次全面比对校验，是否有2名卫生监督员到比对现场监督并签字。

三、工作要求

（一）各地要高度重视乡镇生活饮用水集中式供水质在线监测设备随机抽查工作，结合已下发的各项通知文件制订本辖区的工作方案并按计划、统筹安排、分步骤组织实施。抽查过程中发现存在违法行为，要依法严肃查处，重大案件及时上报查处情况。

（二）各地要切实加强上报数据信息的审核，保证数据信息项目齐全、质量可靠，请于11月15日前完成抽查工作任务和数据填报工作，并通过广西卫生监督管理执法平台报送数据。

联系人及联系电话：自治区卫生监督所监督二科吴太维，0771-5320553、0771-5317810（传真）。

电子邮箱：gxwsjd2k@wsjkw.gxzf.gov.cn。

附表：1.水质在线监测设备现场比对记录表

2.水质在线监测设备技术指标现场核查表

3.水质在线监测设备运维服务情况核查表

附表1

水质在线监测设备现场比对记录表

| 被检设备品牌： 型号： 设备编号： 生产厂： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家计量证书： 检测公司： 检测机构认证号： 检测报告书名称： 检测报告书编号： 检测日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维责任人： 联系电话： 监管单位： 监管责任人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要传感器 pH 浊度 余氯 二氧化氯 TDS 色度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品牌： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装地点： 县， 乡（镇）， 街道（村）， 门牌号， 单位，安装具体位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经检定的便携式检测仪和标准物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 便携式检测仪名称/品牌/型号 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 及浓度 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比对数据及结果判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 项目 | 检测仪器 |  |  |  | 水质在线监测设备 |  |  |  |  |  | 检测人签名 |  |
|  | 1次 | 2次 |  | 均值 | 1次 | 2次 | 均值 | 误差 |  | 判断 |  |  |
| PH值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浑浊度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余氯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化氯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场水样比对结果误差合格范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值： ±0.2pH； 浑浊度：±0.15NTU（实际水样的标准方法检测值≤0.3NTU时）；±0.1NTU（0.3NTU<实际水样的标准方法检测值≤1NTU时）；±10%（实际水样的标准方法检测值>1NTU时）； 余氯： ±0.02mg/L（实际水样的标准方法检测值≤0.2mg/L时）；±10%（实际水样的标准方法检测值>0.2mg/L时）； 二氧化氯：±0.02mg/L（实际水样的标准方法检测值≤0.1mg/L时）；±20%（实际水样的标准方法检测值>0.1mg/L时）。 DTS： ±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查意见 |  |  | 卫生监督员签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在场人员签名 |  |  | 检测人员签名： 陪同人员签名： 检测日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比对单位： |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人： 电话： |  |  |  |
| 配件供应联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  | 运维人员： 电话： |  |  |  |

备注：以下为一票否决，判断为不符合要求产品：没有计量认证书或有资质的公司出具的检测报告，比对有一个项目不合格。

附表2

水质在线监测设备技术指标现场核查表

| 序号 | 名 称 | 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备一般情况 | 设备安装 | 最近2台设备距离 千米，设备为一体式组合机 □，安装地点防人为干扰□，方便操作人员使用维护和校验□，设备离地 厘米，地面积水 □。 |  |
|  | 设备防护 | 防盗 □，防尘 □，防水 □，防潮 □，防虫 □，防雷电 □，防强电磁干扰 □，开机密码锁 □， |  |
|  | 备用电源 | 设备功率 瓦，备用电池 mAH,电池续航时间： 小时。 |  |
|  | 远程报警 | 断电报警□，断水报警□，超标报警□，非法入侵报警□，设备异常报警□， |  |
|  | 自动保护 | 自我诊断□，市电断电继续工作≧6小时□，来电自动恢复□ |  |
|  | 时间 | 准确□，可校对□ |  |
|  | 屏幕 | 清晰□，显示合理□，报警显示醒目□ |  |
| 设备参数 | 设备功能指标 | 在线监测设备的基本构造由现场采集终端、信号调制电路□、无线数据传输模块□、电源模块等软硬件多参数水质一体化组成□。 |  |
|  |  | 具备余氯或二氧化氯□、pH值□、浑浊度□、TDS和温度的测定功能□。 |  |
|  |  | 具备安全登录□、权限管理及记录设备设置和数据修改等操作的功能□。 |  |
|  |  | 具备时间□、参数等数据显示及采集□、储存□、处理□、输出等功能□，其中数据处理功能包括报表统计□、图形曲线分析及超标和异常数据报警等功能□。 |  |
|  |  | 具备故障自诊断和报警功能 □。 |  |
|  |  | 能进行零点和量程校正 □。 |  |
|  |  | 具备周期设定和启动等功能的反控 □。 |  |
|  |  | 在联机或组网使用时，数据存储容量大小满足不小于12 个月的历史数据的存储 □，可检索、可扩展 □。 |  |
|  |  | 具有数据备份和加密等功能 □。 |  |
|  |  | 实时数据：当地县级实时接收 □，所在市级实时接收 □，广西卫生监督执法管理平台接收 □，数据准确、完整展现，实现互联互通 □。 |  |
|  |  | 数据采集内容包括采样时间、检测时间、检测结果等 □。 |  |
| 设备参数 | 设备性能指标 | 1、余氯量程：0－5.00 mg/□L；二氧化氯量程：0.02－2mg/L□。 |  |
|  |  | 2、pH量程：0-14； |  |
|  |  | 3、浑浊度量程：0-20 NTU； |  |
|  |  | 4、TDS（溶解性总固体）量程：0～1500 mg/L。 |  |
|  |  | 5、水温量程：-5℃-60℃。 |  |
|  |  | 6、设备电源具备稳压和后备供电功能□，确保停电后仪器设备仍能正常工作 6 小时以上□。 |  |
|  |  | 7、设备室内防护等级达到IP55□，室外防护等级达到 IP65□，浸水部分防护等级达到IP68□。 |  |

附表3

水质在线监测设备运维服务情况核查表

| 设备名称 |  |  |  | 生产商 |  |  |  | 型号 |  | 设备编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  | 县 镇（乡） 路 号门牌 单位 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维公司 |  |  |  |  | 公司地址 |  |  |  | 运维车牌号 |  |  |  |
| 运维人员基本情况（核对证件原件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维人员 |  | 姓名 | 职称证名称 |  |  | 发证单位 |  | 编号 | 职称 | 岗前培训单位 |  | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维服务内容、仪器运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评判 |
| 经常检查 | 设备及附属设备运行状态是否正常，不小于每天1次（可采用线上和线下方式落实） □，有记录 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月核查 | 数据检查 □、现场校准 □，现场巡查□，得到项目县（市、区）卫生监督机构人员的到场确认 □。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查记录 | 运行状态□，运行环境□，管线□，电路系统□，通信系统□，数据传输□，漏水情况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备校验 | 比对设备检定有效期 ，每季度设备比对 次，采用有证标准物质进行校验□，数据校对 次，故障修理 次，零件更换 次，记录完整 次， 名卫生监督员签名，记录上传县□、市□、区平台□， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两率 | 线率 ％,比对准确率 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据 | 数据存储 年，可检索□，可扩展□，有关人员可以随时查看数据□， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故处理 | 数据异常即时在平台报警□、在有关手机报警□，出现故障 小时内排除，故障记录线上可查□，故障报告制度□，故障监控第一责任人： ，报告监管部门第一责任人： ，通知供水管理人员： ， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |